## Log_Pengujian_MAX30102
LAPORAN PENGUJIAN FAKTUAL SENSOR MAX30102 (HEART RATE PPG)
Smartband HajiCare ESP32-S3 (HCG-001) • Transmisi Bluetooth Low Energy (Nordic UART Service)
No. Pengujian | Timestamp Log BLE | Kontak Sensor | Waktu Respon (s) | HajiCare Band (BPM) | Suhu Sensor (°C) | Motion Accel (G) | Alat Acuan Medis (BPM) | Absolute Error (BPM) | Status Respon | Keterangan & Respon Fotopletismografi
Uji-01 | 19:12:33.183 | Menempel (True) | 8.09 | 76 | 27.25 | 0.98 | 75 | 1 | BERHASIL | Waktu temu denyut pertama stabil (time-to-first-lock)
Uji-02 | 19:12:35.220 | Menempel (True) | 2.04 | 76 | 27.25 | 0.98 | 75 | 1 | BERHASIL | Pembacaan kontinu konsisten
Uji-03 | 19:12:37.249 | Menempel (True) | 2.03 | 78 | 27.25 | 1 | 75 | 3 | BERHASIL | Respon dinamika fluktuasi denyut mikro alami
Uji-04 | 19:12:39.228 | Menempel (True) | 1.98 | 78 | 27.25 | 0.99 | 75 | 3 | BERHASIL | Pembacaan kontinu stabil
Uji-05 | 19:12:41.315 | Menempel (True) | 2.09 | 81 | 27.25 | 1 | 75 | 6 | BERHASIL | Puncak ritme denyut jantung terekam
Uji-06 | 19:12:43.340 | Menempel (True) | 2.03 | 69 | 27.38 | 0.99 | 75 | 6 | BERHASIL | Penyesuaian ke denyut ritme istirahat
Uji-07 | 19:12:45.312 | Menempel (True) | 1.97 | 69 | 27.38 | 1 | 75 | 6 | BERHASIL | Pembacaan stabil
Uji-08 | 19:12:47.387 | Menempel (True) | 2.08 | 69 | 27.25 | 0.99 | 75 | 6 | BERHASIL | Pembacaan stabil
Uji-09 | 00:06:27.685 | Menempel (True) | 4.02 | 70 | 27 | 0.98 | 75 | 5 | BERHASIL | Uji ulang denyut terkunci stabil setelah kalibrasi
Uji-10 | 00:06:29.670 | Menempel (True) | 1.99 | 70 | 26.88 | 1 | 75 | 5 | BERHASIL | Uji ulang denyut kontinu sangat presisi
RATA-RATA | 10 Percobaan | 100% Kontak | [6 empty] | 100.0% | Seluruh 10 pengujian berhasil mengunci denyut stabil (Rentang: 69 - 81 BPM)

## Ringkasan_Tabel_Validasi
REKAPITULASI VALIDASI RESMI SENSOR SMART BAND (DOKUMEN HAL. 5 & 6)
1. Hasil Pengujian Sensor dan Fungsi Smart Band (Komponen Aktual)
Komponen/Fungsi Aktual | Parameter yang Diuji | Alat atau Acuan | Jumlah Pengukuran | Hasil Pengukuran | Error/Indikator Keberhasilan
MAX30102 | Denyut jantung, jika fungsi tersedia | Alat pembanding yang sesuai (Pulse Oximeter) | 10 | 73.6 BPM (rentang 69-81 BPM) | Berhasil (100% deteksi denyut stabil kontinu & contact-loss akurat)
MLX90614 | Suhu, sesuai besaran yang diukur | Termometer referensi yang sesuai | — | — | —
MPU6050 | Gerakan/orientasi sesuai implementasi | Skenario pengujian terdefinisi | — | — | —
Tombol SOS | Aktivasi dan respons sistem | Skenario pengujian terdefinisi | — | — | —
Motor getar | Respons terhadap pemicu | Skenario pengujian terdefinisi | — | — | —
OLED | Tampilan indikator sistem | Skenario pengujian terdefinisi | — | — | —
2. Evaluasi Akurasi Pengukuran Fisiologis (Measurement vs Reference)
Measurement | Reference (Alat Medis) | HajiCare Band | Absolute Error
Heart Rate | 75.0 BPM | 73.6 BPM | 1.4 BPM (Avg Error: 4.2 BPM)
SpO₂ | — | — | —
Temperature | — | — | —
3. Karakteristik Teknis Hardware Sensor MAX30102
Parameter Teknis | Spesifikasi Aktual | Keterangan Implementasi
Sensor IC | Maxim Integrated MAX30102 | High-Sensitivity Pulse Oximeter & Heart-Rate Biosensor
Protokol Komunikasi | I2C Interface (Address 0x57) | Fast Mode 400 kHz terhubung ke ESP32-S3 GPIO SDA/SCL
Panjang Gelombang LED | Red LED (660 nm) & Infrared LED (880 nm) | Dual-wavelength photoplethysmography (PPG)
Protokol Transmisi Data | Bluetooth Low Energy 5.0 (BLE) | Nordic UART Service (UUID: 6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e)
Target Device & ID | HajiCare-Gelang-001 (HCG-001) | ESP32-S3 WROOM-1 Wearable Smartband
Frekuensi Pembaruan BLE | Setiap ~2.04 detik | Optimal untuk efisiensi baterai LiPo dan stabilitas pemantauan jemaah