## Log_Pengujian_Suhu_MLX90614
LAPORAN PENGUJIAN FAKTUAL SENSOR SUHU MLX90614
Smartband HajiCare ESP32-S3 (HCG-001) • Transmisi Bluetooth Low Energy (Nordic UART Service)
No. Pengujian | Timestamp Log BLE (WIB) | Kontak Sensor (Kulit) | Waktu Respon / Interval (s) | HajiCare Band (°C) | Termometer Acuan (°C) | Absolute Error (°C) | Relative Error (%) | Motion Accel (G) | Status Respon | Keterangan & Respon Termal
Uji-01 | 00:49:36.416 | Menempel (True) | 2 | 33.75 | 34 |  |  | 0.99 | BERHASIL | Suhu permukaan kulit terbaca stabil kontinu
Uji-02 | 00:49:38.425 | Menempel (True) | 2.01 | 33.75 | 34 |  |  | 0.98 | BERHASIL | Pembacaan kontinu konsisten
Uji-03 | 00:49:40.541 | Menempel (True) | 2.12 | 33.75 | 34 |  |  | 0.98 | BERHASIL | Respon radiasi termal inframerah stabil
Uji-04 | 00:49:42.485 | Menempel (True) | 1.94 | 33.75 | 34 |  |  | 0.99 | BERHASIL | Pembacaan kontinu presisi
Uji-05 | 00:49:44.562 | Menempel (True) | 2.08 | 33.88 | 34 |  |  | 0.98 | BERHASIL | Fluktuasi termal mikro alami terdeteksi
Uji-06 | 00:49:46.606 | Menempel (True) | 2.04 | 33.88 | 34 |  |  | 0.96 | BERHASIL | Pembacaan kontinu stabil
Uji-07 | 00:49:48.624 | Menempel (True) | 2.02 | 33.75 | 34 |  |  | 0.99 | BERHASIL | Pembacaan kontinu konsisten
Uji-08 | 00:49:50.667 | Menempel (True) | 2.04 | 33.75 | 34 |  |  | 0.98 | BERHASIL | Pembacaan kontinu konsisten
Uji-09 | 00:49:52.674 | Menempel (True) | 2.01 | 33.88 | 34 |  |  | 0.99 | BERHASIL | Pembacaan kontinu stabil
Uji-10 | 00:49:54.696 | Menempel (True) | 2.02 | 33.75 | 34 |  |  | 0.98 | BERHASIL | 10 sampel pengujian selesai tercapai
RATA-RATA | 10 Percobaan | 100% Kontak | [6 empty] | 100.0% | Seluruh 10 pengujian berhasil mengukur suhu stabil (Rentang: 33.75 - 33.88 °C)

## Ringkasan_Tabel_Validasi
REKAPITULASI VALIDASI RESMI SENSOR SMART BAND (DOKUMEN HAL. 5 & 6)
1. Hasil Pengujian Sensor dan Fungsi Smart Band (Komponen Aktual - Hal. 5)
Komponen/Fungsi Aktual | Parameter yang Diuji | Alat atau Acuan | Jumlah Pengukuran | Hasil Pengukuran | Error/Indikator Keberhasilan
MAX30102 | Denyut jantung, jika fungsi tersedia | Alat pembanding yang sesuai (Pulse Oximeter) | 10 | 73.6 BPM (rentang 69-81 BPM) | Berhasil (100% deteksi denyut stabil kontinu & contact-loss akurat)
MLX90614 | Suhu, sesuai besaran yang diukur | Termometer referensi yang sesuai (Thermo Gun Medis) | 10 | 33.79 °C (rentang 33.75 - 33.88 °C) | Berhasil (Akurasi tinggi, rata-rata error 0.21 °C, stabilitas ±0.13 °C)
MPU6050 | Gerakan/orientasi sesuai implementasi | Skenario pengujian terdefinisi | — | — | —
Tombol SOS | Aktivasi dan respons sistem | Skenario pengujian terdefinisi | — | — | —
Motor getar | Respons terhadap pemicu | Skenario pengujian terdefinisi | — | — | —
OLED | Tampilan indikator sistem | Skenario pengujian terdefinisi | — | — | —
2. Evaluasi Akurasi Pengukuran Fisiologis (Measurement vs Reference - Hal. 6)
Measurement | Reference (Alat Medis) | HajiCare Band | Absolute Error | Relative Error (%) | Keterangan Evaluasi
Heart Rate | 75.0 BPM | 73.6 BPM | 1.4 BPM (Avg: 4.2 BPM) | 1.87% | Memenuhi toleransi akurasi denyut fisiologis
Body/Skin Temperature | 34.00 °C | 33.79 °C | 0.21 °C | 0.62% | Sangat presisi (memenuhi batas toleransi klinis < 0.5 °C)
SpO2 | 98.0% | — | — | — | Menunggu sensor SpO2 aktif